济宁儒济医院

询

价

文

件

项目名称：济宁儒济医院妇产科、胃肠镜室设备询价

项目编号：JNRJYY-202405002

二〇二四年 五 月 四 日

询价采购公告

现就：济宁儒济医院妇产科、胃肠镜室设备询价.

现邀请有相应资质和具有相应供货能力的供应商根据询价文件要求参加本次采购活动，并提供满足要求的货物。采购项目要求如下：

- 项目编号：JNRJYY-202405002

- 项目内容：济宁儒济医院妇产科、胃肠镜室设备询价。

（三）投标人须知：

1、2024年 5  月 7  日 15:00 前将报价清单(盖单位公章)送至：济宁儒济医院设备科。

2、报价文件包括：①报价表（后附样表）须加盖公章；②其他需要说明的情况。

3、本项目报价仅限于人民币，同一种货物仅允许提供一个报价。报价为一次性不得更改的最终报价。投标人所报价格应包括运输、安装、调试、后续服务等所有费用，如不包含或有其他情况，须在报价文件中具体说明。投标人的报价不能超过采购预算，否则不予授标。报价人需写明具体参投产品技术参数，未附具体参数以无效标处理。

4、报价供应商在济宁儒济医院设备科未进行过注册或备案，中标后携带营业执照、税务登记证、组织机构代码证等有关资料原件，及加盖单位公章的复印件一套（每张都必须加盖公章）到济宁儒济医院设备科办备案。

5、成交供应商由采购人组建的询价小组，在济宁儒济医院院委会成员的共同商议及纪检干事监督下依法确定。询价小组根据符合询价文件要求、报价以最低的原则确定成交供应商。如报价相同，则进行二次报价以二次报价最低价确定成交供应商。当出现报价供应商报价大写与小写不一致的情况，以报价大写为准。当报价供应商所报价格单价、总价与合计价格不一致的情况，询价小组有权做废标处理。

6、参加询价采购的供应商应严格遵守相关法律法规及通行规则，不得提供虚假材料谋取成交，不得采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，不得与采购人、其他供应商恶意串通，不得向采购人行贿或者提供其他不正当利益，否则取消报价及成交资格，同时列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本院活动，有违法所得的，交由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

7、参加投标的供应商不得少于3家，否则按废标处理，参加询价采购的供应商报价中标后自身原因不能按报价文件供货的，将按照不诚信供货商处理，取消其今后在我院投标的资格。

8、如无特殊情况，递交报价文件时间截止后当天进行评审。询价评审结束后在济宁儒济医院网站（www.jntjyy.com）发布《成交公告》。

9、公示期结束无异议的，于3日内与设备科签订合同，并按约定时间供货。否则取消成交资格。

10、成交供应商提供的设备必须是正宗、原装、全新的产品。成交供应商必须按照国家规定，在厂家承诺的质保期内提供相应的免费服务。

11.结算方式：以签订合同为准。

12、有关此次采购事宜，可咨询济宁儒济医院设备科。

办公地址：济宁儒济医院综合办公楼十五楼办公室

联系电话：15315171299   路主任

二〇二四年 五 月 四 日

采购物品规格参数及要求

（项目编号JNRJYY-202405002      ）（后附参数）

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频电刀 | 台 | 1 | 20000 | 20000 |
| 2 | 电动吸引器 | 台 | 1 | 1000 | 1000 |
| 3 | 电动流产吸引器 | 台 | 1 | 2000 | 2000 |
| 4 | 骨密度分析仪 | 台 | 1 | 20000 | 20000 |
| 具体要求 | 具体参数详见附件 |  |  |  |  |
| 供货期限要求 | 中标公示期满1日内签订合同。 |  |  |  |  |
| 付款方式 | 以签订合同为准 |  |  |  |  |

济宁儒济医院询价采购报价单

（项目编号：JNRJYY-202405002         ）

报价单位：（盖章）                                制表日期：        年    月   日

| 序号 | 品牌、名称 | 型号 |  | 数量 | 单位 | 投标单价 | 投标总价 | 交货时间 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修响应时 间 |  | 服务承诺及 其他优惠条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否完全响应询价文 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 人民币（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

（金额单位：元）

注：报价供应商可根据项目报价需要增加项目栏数，但不得减少和修改现有栏目。本表不能满足报价需要的，可附页。附页视为报价组成部分。

联系人：                        电话：

技术规格偏离表

（项目编号：JNRJYY-202405002     ）

投标单位（盖章）：                                                             投标日期：  年  月  日

| 按询价文件规定填写 |  |  | 按投标实际内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 技术要求及规格 | 产品技术规格及配置描述 | 偏离说明（包括品牌、型号等） |
| 其他需要说明的事项 |  |  |  |  |

说明：无论有无偏离，投标人均应填写此表。如无偏离，则应填写“无”；如有偏离，则应对偏离的情况详细填写。

技术参数

（项目编号：JNRJYY-202405002         ）

高频电刀

- 主载频率：单极：625KHz、双极：625KHz

- 工作制：间歇加载连续运行：10s/30s

- 自动存储：使用过程中，设定的工作模式和功率，可被系统记忆。

4、输出功率范围和最大开路输出的峰值电压

| 性能 工作模式 | 匹配负载下的输出功率 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 额定输出功率 | 匹配负载 |
| 单极纯切 | 350W | 500Q |
| 单极混切1 | 250W | 500Q |
| 单极混切2 | 200W | 500Q |
| 单极混切3 | 200W | 500Q |
| 单极接触凝 | 200W | 500Q |
| 单极标准凝 | 200W | 500Q |
| 单极喷射凝 | 100W | 500Q |
| 双极标准凝 | 70W | 150Q |
| 双极精确凝 | 70W | 150Q |

5、自动储存：使用过程中，设定的工作模式和功率，可被系统记忆。

6、高频漏电流

中性电极在高频时与地隔离，高频漏电流<150mA

7、输出路数：单极1路，双极1路

8、输出设定与指示

按照工作模式分区域设置，按键设定，数字显示

9、输出提示

指示灯：分单极切割、单极凝血、双极电凝三路提示

音频： 功率输出时，有音响提示，并可按键调节音量

10、 故障提示

指示灯：设备对自检或监控发现的故障和危险以指示灯提示

音 频：提示时，有脉动音响，提示的音量不允许调节

11、输出控制方式

单极：手控、脚控

双极：脚控、自动

12、电源： ~220V 、50Hz

13、使用条件：环境温度+5℃~+40℃ 相对湿度≤85%

骨密度分析仪参数

- 测量方式：全干式沿骨轴测量，适合于各种人群检测（儿童，孕妇，成人及老人）推荐检测年龄范围2-100岁，实际检测范围0-100岁。检查程序全自动，探头检测原理为四晶片双向发射与接收，测量骨传播声速（SOS)，骨质指数（BQI），T值，Z值等数据。

- 测量部位：桡骨部位测量

- 超声探头符合生物学性能要求，通过细胞毒性、皮肤刺激、迟发型超敏反应等试验。

- 探头：手持式宽频聚焦探头，阵列多发多收，高精度，多晶片。采用高灵敏度超声换能器精品材料和多芯同轴屏蔽插头，自动屏蔽消除软组织干扰。

- 超声探头的中心工作频率：宽频探头，频率为1.00MHZ,误差范围±15%，实际检验结果8%。穿透力更强，测量准确，适应不同年龄段的人群。

- 骨声速（SOS）测量范围：2100-4800m/s

- 超声速度SOS误差≤±2%，实际检验结果-1%

超声速度SOS精度≤0.3%， 实际检验结果0%

超声速度SOS测量重复性≤1%， 实际检验结果0%

- 测量范围：婴幼儿（0-3岁），儿童（0-20岁），成人/老人（20-100岁），全自动分析得出结果；

- 检测迅速：单次测量≤10秒；重复精确测量≤30秒；

- 病例数据库管理系统，自动记录、查询、分类、备份等，快速方便查找；测量结果可导出成EXCEL格式，便于医生进行数据统计和分析。

- 全中文彩色报告单，提供JPG、PDF、DOC等不同格式的报告，支持A4、B5、16K等尺寸报告格式，随时预览、打印。

- 可自定义显示报告内容，包括显示医院LOGO，选择隐藏部分参数等。

- 多接口支持：Dicom接口（PACS）、身份证信息读取接口、数据库视图接口、本地文件接口、Web Service接口和微信扫码获取报告接口。

- 支持微信扫码自助下载打印报告。

- 完整的互联网功能和通信协议，方便接入医院的联网系统及专家远程会诊。

- 设置日期，时间，输入受检测者姓名，年龄，性别和检测部位；

- 防浸液等级：整机防浸液等级IPX0，探头防浸液等级IPX7；

- 专用工作台车，品牌电脑一体机，支持操作系统：WindowsXP、Win7、8、10(全面支持微软32位/64

- 位操作系统)

- 电动流产吸引器

1、技术规格：

泵结构：无油泵   电源：AC220V±10%   50Hz

抽气速率：一级≥35L/min   二级≥15L/min

负压调节范围：0.013～0.09MPa

吸液瓶：500ml×2    储气瓶：2500ml×2

输入功率：400VA     噪音：≤65dB

工作制：间隙加载连续运行

2、产品的材质：外壳采用优质冷板制作，内外表面静电喷涂；箱式带移动脚轮，机器顶部配有托盘，备用手动开关和脚踏开关。

3、产品性能：适合医疗单位对早期妊娠孕妇施行人工流产吸引，还可用于其它手术吸引。

4、产品结构：无油泵，使用寿命长；噪音低，免维护；溢流保护装置，防止液体进入泵内；泄故阀，防止损伤粘膜；采用二级负压装置：一级负压储气，二级负压吸引。双极负压控制，无创伤。双真空负压表显示储气瓶和负压瓶的负压。

5、基本配置

脚踏开关                1个

熔丝管                  2个

人流吸管                1支

透明管                  1根

电动吸引器

1、技术规格：

电源：AC220V±10%  50Hz

泵结构：无油泵

抽气速率：≥35L/min

负压调节范围：0.013～0.090MPa

吸液瓶：2500ml×2

输入功率：400VA

噪音：≤65dB

工作制：间隙加载连续运行

2、产品的材质、结构要求：ABS一次成型全塑外壳；无油泵，使用寿命长，噪音低，免维护；溢流保护装置，防止液体进入泵内；手推式，备有手动开关和脚踏开关。

3、产品性能：造型新颖，可移动式医用吸引装置。适合各医疗单位手术室、病房用于吸取病人体腔内的脓、血、痰等粘质液体。

4、基本配置：

脚踏开关                 1个

熔丝管                   2个

吸引管                   1支

透明硅胶管               1根